# 表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆职业病医院防治综合楼新建辐射性医疗设备项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新疆维吾尔自治区职业病医院 |
| 法人代表 | 杨成新 | 联系人 | 王工 | 联系电话 | 13609962212 |
| 注册地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南昌路9号 |
| 项目建设地点 | 乌鲁木齐市南昌路168号防治综合楼四层 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设项目总投资(万元) | 1500 | 项目环保投资(万元) | 80 | 投资比例（环保投资/总投资） | 5.33% |
| 项目性质 | 新建 | 占地面积(m2) | 300 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用）□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙□丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类□Ⅲ类 |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类□Ⅲ类 |
|  |  | (使用 | (Ⅱ类 |
|  | 其他 | / |
| 1.1项目概述 1.1.1建设单位简介 新疆维吾尔自治区职业病医院始建于1958年10月，其前身是中国人民解放军总后勤部第二预备学校门诊部；归属自治区煤炭厅管辖后，改名为新疆煤矿总医院，隶属新疆乌鲁木齐矿业（集团）有限责任公司；于2010年9月正式移交新疆维吾尔自治区卫生厅直接管辖，并更名为新疆职业病防治院，并加挂“新疆职业病医院”牌，现为一家三级甲等综合性医院，是国家矿山医疗救护乌鲁木齐分中心、工伤康复定点医院、中国煤矿尘肺病治疗基金会定点医院。 新疆维吾尔自治区职业病医院注册于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路168号，总占地面积为45437.29m2，总建筑面积100587.53m2。现有住院楼建筑面积11206.28m2（2006年建）、门诊楼3832.77m2（1986年建）、门诊配楼3385.9m2、理化实验室1242.32m2、综合教研楼2353.98m2。设有手麻科、骨一科、心内科、外科、泌尿外科、内三科、手足显微外科、内二科、妇产科、神经外科、肛肠科、骨二科、皮肤科、整形科、口腔科、职业卫生科、放射卫生科、急诊科、检验科、病理科、中医儿科、康复科、内一科、眼科、耳鼻喉科、心胸外科等科室；医院现有床位500张，在职职工703人，该院是国家矿山医疗救护乌鲁木齐分中心，也是新疆唯一一所矿山医疗救护省级分中心，担负着乌昌地区矿山急救与各类灾害事故的救援工作，为企业安全生产和矿工生命保驾护航，形成了独具特色的规范化的创伤急救治疗体系。 基本情况：新疆维吾尔自治区职业病医院位于乌鲁木齐市南昌路168号，坐标N：43°48′48.35″；E：87°34′50.91″。医院北面为南昌路，东面为新疆地质勘察院，南面为住宅小区，西面为南昌路南一巷。区域地理位置图见图1、周边关系图见图2。 组织结构：医院目前设有25个科室，现有床位500张。年门诊量16万余人次，年住院病人10319余人次。医院现有在职职工703人。 基础设备：目前拥有东软CT机、GE16排CT机、德国西门子大型C臂机、东软DR机、东软N600DR机、双能量骨密度仪、体外冲击波碎石机、福建梅生牙科X光机、牙科CT机、东软钼靶机、德国奇目小型C臂机等15台大型高端设备，为提高临床诊断和治疗效果提供了强有力的技术支撑。具体内容见下表： 表1-1 医院现有医用X射线设备一览表 序号 设备名称 规格型号 类别 运用范围 使用场所 备注 1 东软精睿128层CT机 东软Neuviz128 III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 2 NEUSTAR DR 东软 NEUSTAR DR III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 3 GE16排CT机 BSDEliteselet III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 4 大型C臂 德国西门子Artis zee floor II类 数字减影血管造影装置 综合楼四楼介入中心 在用 5 双能量X线骨密度仪 美国 HOLOGIC III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 6 移动式X光机 日本岛津 MUX-100J III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 7 移动式X光机 北京万东 HM-32X III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 8 东软DR机 东软N600 III类 医用X射线机 门诊楼二楼放射科 在用 9 车载X线机 深圳艾瑞克 37240X III类 医用X射线机 体检中心 在用 10 体外冲击波碎石机 ESWL-V III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 11 移动小型C臂 西安蓝港 NHC-50AII III类 放射诊断用普通X射线机 手术室 在用 12 小型C臂 德国奇目Ziehm Solo III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼四楼手术室 在用 13 乳腺钼靶机 东软NeuCare MammoDR III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 14 牙片机 福建梅生MSD-III III类 牙科X光机 口腔科二楼 在用 15 牙科CT机 合肥美亚光电技术股份公司SS-X9010DPro-3DE III类 医用X射线CT机 口腔科二楼 在用 1.1.2建设项目概况 为了更好地做好乌鲁木齐市人民的医疗保健，提升医院的诊疗水平和满足患者需求，医院新建了防治综合楼（已履行了综合楼整体环评手续，批复文号为乌环评审[2013]034号）且已投入运营，将原有位于住院楼一层的大型C臂机搬迁至新建防治综合楼四层介入室内，现也已投入运营。射线装置的具体参数见表4。 医院结合现有辐射工作实际和本项目内容，医护人员共设置有11人，11人均参加了环保部门认可培训机构组织的辐射防护与安全培训，并取得合格证书。介入室配备15套铅衣、15个铅帽、8个铅眼镜、15个铅围脖、2个铅防护帘。 1.1.3评价目的 （1）通过对1台辐射性医疗设备应用过程中的辐射环境影响分析，对该辐射医疗设备周围环境可能产生的不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽可能低的水平”； （2）满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求，为环境保护主管部门对该项目进行辐射环境管理提供科学依据。 1.1.4 任务的由来 自治区职业病医院为了提高当地人民的医疗保健水平，满足市民日益增长的卫生服务需求，创造良好的就医环境，满足广大就诊者的诊疗需求，消除不安全隐患，保证患者及医护工作人员安全，增强医院接诊能力及学科发展，医院在住院楼南侧空地新建了防治综合楼，将住院楼1台II类辐射性医疗设备大C搬迁至新建防治综合楼，大C为很成熟的医用X射线设备，尽管X射线对人体有少许危害，但是借助上述设备可以辅助医学诊断治疗，所获利益远大于其危害，故上述设备的使用具有正当性。血管造影机是心血管疾病检查治疗的必需设备，被广泛地应用在冠心病及其他外周血管介入治疗中，对心血管疾病的检查治疗具有高度特异性。 根据国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护部令第3号）的有关规定要求，医院搬迁应用的的Ⅱ类射线装置德国西门子Artiszee系列数字减影血管造影系统，需编制环境影响报告表。 因此，新疆维吾尔自治区职业病医院委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司对本项目进行辐射环境影响评价工作。本报告仅针对该医院搬迁的1台大C辐射性医疗设备进行辐射环境影响评价，按照《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016），编制完成本项目的环境影响报告表。 1.2项目保护目标及选址情况 1.2.1周边环境保护目标 本项目环境保护目标为机房周围环境、从事放射工作医护人员和机房周围其他工作人员及公众。本项目环境保护目标见表7-1。 1.2.2 项目选址及平面布局合理性分析 1.2.2.1 项目选址合理性分析 自治区职业病医院在防治综合楼四层介入室设置（大C）德国西门子Artiszee系列数字减影血管造影系统，职业病医院北面为南昌路，东面为新疆地质勘察院，南面为住宅小区，西面为南昌路南一巷；介入室北面为住院楼，东面为住宅小区，南面为保障办，西面为空地。项目建设区域周边无明显环境制约因素。 1.2.2.2 项目平面布置合理性分析 本项目机房位于防治综合楼四层介入室内。建设位置集中，便于管理，工作人员用水、用电、采暖依托医院配套设施。从环境保护及辐射防护角度分析，本项目选址及平面布局可行。项目区平面布置图见图3。 1.3原核技术利用许可和落实情况 1.3.1已许可情况 新疆维吾尔自治区职业病医院已于2014年05月29日取得了新疆维吾尔自治区环境保护厅颁发的《辐射安全许可证》（新环辐证[00154]，有效期至2019年05月28日）。许可的种类和范围是：使用II、III类射线装置。已履行环评手续的医用II、III类X射线装置使用情况见表1-2。 表1-2 医用Ⅲ类X射线装置使用情况 序号 设备名称 规格型号 类别 运用范围 使用场所 备注 1 东软精睿128层CT机 东软Neuviz128 III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 2 NEUSTAR DR 东软 NEUSTAR DR III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 3 GE16排CT机 BSDEliteselet III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 4 | 大型C臂 德国西门子Artis zee floor II类 数字减影血管造影装置 综合楼四楼介入中心 在用 5 双能量X线骨密度仪 美国 HOLOGIC III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 6 移动式X光机 日本岛津 MUX-100J III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 7 移动式X光机 北京万东 HM-32X III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 8 东软DR机 东软N600 III类 医用X射线机 门诊楼二楼放射科 在用 9 车载X线机 深圳艾瑞克 37240X III类 医用X射线机 体检中心 在用 10 体外冲击波碎石机 ESWL-V III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 11 移动小型C臂 西安蓝港 NHC-50AII III类 放射诊断用普通X射线机 手术室 在用 12 小型C臂 德国奇目Ziehm Solo III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼四楼手术室 在用 13 乳腺钼靶机 东软NeuCare MammoDR III类 放射诊断用普通X射线机 综合楼一楼放射科 在用 14 牙片机 福建梅生MSD-III III类 牙科X光机 口腔科二楼 在用 15 牙科CT机 合肥美亚光电技术股份公司SS-X9010DPro-3DE III类 医用X射线CT机 口腔科二楼 在用 1.3.2规章制度落实情况 1.3.2.1 审批验收情况 新疆维吾尔自治区职业病医院按照辐射安全法律法规要求，办理申请环评审批验收和辐射安全各项管理要求，现将已经办理的环评审批和环保验收的情况统计如下表1-3所示。 表1-3 审批、验收情况统计 项目内容 环评批复文号 是/否验收 新疆维吾尔自治区职业病医院X射线装置应用项目辐射环境影响报告表 新环函[2014]202号 否 新疆维吾尔自治区职业病医院使用III类射线装置环境影响登记表 审批申请 否 新疆维吾尔自治区职业病防治院综合楼建设项目环境影响报告书 乌环评审[2013]034号 正在进行（2016年底建成，2017年中旬投入运行） 新疆维吾尔自治区职业病医院门诊楼住院部 乌环评审[2017]17号 正在进行 1.3.2.2 辐射安全管理制度 自治区职业病医院制定了《放射事件应急处理预案》、《辐射安全保卫管理制度》、《辐射安全管理人员和辐射工作人员岗位职责》、《放射工作人员健康管理制度》、《自行检查和年度评估报告》、《设备操作规程》等，并严格按照规章制度执行。 1.3.2.3 辐射安全管理机构 为了加强对辐射安全和防护管理工作，设置了辐射安全与环境保护管理领导小组作为专门管理机构，并指定了专人负责辐射安全与环境保护管理工作。机构设置和人员构成具体情况如下： 表1-4 辐射安全与环境保护管理领导小组成员 负责人 姓名 杨成新 电话 / 联系人 姓名 艾雪儒 电话 18999929352 手机 18999929352 传真 / 序号 人员类别 姓名 职务/职称 工作部门 专/兼职 1 组长 王蕊萍 副院长 兼职 2 副组长 艾雪儒 主任 放射科 兼职 3 组员 何东奎 主任 体检中心 兼职 4 组员 张聚敬 主任 放射卫生科 兼职 5 组员 吕宏 主任 心血管内一科 兼职 6 组员 张新华 主任 口腔科 兼职 7 组员 孙庆宇 主任 设备科 兼职 8 组员 范旭 主管技师 介入中心 兼职 9 组员 龚翔 技师 放射科 兼职 1.3.2.4 辐射工作场所监测 自治区职业病医院每年对医院已有的辐射工作场所进行自查检测并存档，卫生行政主管部门每年都要对医院的《放射诊疗许可证》校验一次，校验时医院必须提供当年的检测合格报告。 1.3.2.5 个人剂量监测 全院所有辐射工作人员的个人剂量监测工作已委托新疆维吾尔自治区职业病防治院承担，监测频度为每3个月检测一次。在岗的辐射工作人员均已按照规范佩戴了个人剂量计，在个人剂量计佩戴时间每次届满一个监测周期时，由医院专人负责收集剂量计送检更换，并将每季度的个人剂量检测结果和每年度的个人剂量检测报告存档备案。 1.3.2.6 辐射工作人员培训 医院规定所有从事辐射工作人员，在上岗前必须接受环保部门认可培训机构组织的辐射防护与安全培训，并考试合格上岗。每2年参加复训，并制定了辐射工作人员培训计划。目前，医院共有11人从事辐射工作，11人均参加了环保部门认可培训机构组织的辐射防护与安全培训，并取得合格证书。 1.3.2.7 辐射事故应急预案 医院使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，医院根据《放射事故管理规定》、《中华人民共和国职业病防治法》、《放射工作人员健康标准》及《放射诊疗管理规定》中的要求，对可能发生的辐射事故，制定了本单位的应急预案。 1.3.2.8 年度评估报告 每年依据相关法律法规对医院辐射工作的安全和防护状况进行年度评估，编写年度评估报告并向环境保护行政管理部门上报。 1.3.2.9 监测仪器和防护用品 医院现有辐射防护用品：医院现有15套铅衣、15个铅帽、8副铅眼镜、15个铅围脖、2个铅防护帘。医院还配有个人剂量计11套，个人剂量报警仪1套，能够满足医院现在辐射防护工作的需要，具体情况见表1-5。 表1-5 辐射防护检测仪器和辐射防护用品一览表 辐射防护检测仪器 仪器名称 状态 数量 个人剂量计 良好 11套 个人剂量报警仪 良好 1套 辐射防护用品 名称 数量 名称 数量 铅衣 15件 铅帽 15个 铅眼镜 8副 铅围脖 15个 铅防护帘 2个 1.3.3 原有主要环境问题 原有大型C臂机和其他辐射设备分别位于住院楼一层、九层，由于没有设置专门的放射科区域，较为分散，出入人流量较大，且空间较小，故建设单位在住院楼后面新建了防治综合楼，设置了专门的放射科，位于一层，于2017年12月将大型C臂机搬迁至防治综合楼四层，便于患者的出入、就医。 主要环境问题为大型C臂机为II类射线装置，在未取得辐射环评审批许可情况下进行了安装和使用，违反了相关规定，新疆维吾尔自治区环境保护厅于2018年6月8日对新疆维吾尔自治区职业病医院进行监督检查，根据行政处罚决定书新环罚字[2018]F-04号文，对新疆维吾尔自治区职业病医院作出行政处罚，罚款现已缴纳，具体详见附件。 |

# 表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

# 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

(二)X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型C臂机 | Ⅱ | 1 | 德国西门子Artis zee floor | 150 | 1000 | 诊断 | 防治综合楼四层介入室 | / |

(三)中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度(n/s) | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2．含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

# 表6 评价依据

| 法规文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日施行）；； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》2003年10月； （4）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号，2014年修改； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日，2018年修改； （7）环境保护部第五次部务会议通过的《环境保护部关于修改部分规章的决定--放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二次修正，2017年12月12日实施）。 （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部第18号令； （9）《关于发布射线装置分类的公告》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会，公告2017年第66号，2017年12月5日发布； （10）《核辐射环境质量评价一般规定》GB11215-89。 （11）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令第192号，2015年）。 |
| --- | --- |
| 技术标准 | （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （2）《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）； （3）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； （4）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）； （5）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）； （6）《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）； （7）《放射工作人员的健康标准》（GBZ98-2017）； （8）《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ2.1-2007）。 |
| 其他 | （1）项目委托书； （2）自治区职业病医院辐射工作场所监测报告。 （3）自治区职业病医院提供的其他资料。 |

# 表7保护目标与评价标准

7.1 评价范围： 本项目主要针对介入室内大C辐射医疗设备进行评价，评价该设备在使用过程中产生X射线，根据该项目辐射为能量流污染的特征，以及能量流的传播与距离相关的特性，确定本项目评价范围为1台辐射医疗设备机房实体边界周围50m区域。

7.2 保护目标： 本项目环境保护目标为医院从事辐射医疗设备操作的辐射工作人员、机房周围其他公众成员。本项目环境保护目标见表7-1。 表7-1 主要保护目标 名称 周围场所 所在方位 距离 人员类别 介入室 洁净走廊 机房南侧 紧邻 职业 办公室 机房西侧 约3m 职业 外墙 机房北侧 约9m 公众 手术室 机房内 正中央 职业 材料库房 机房东侧 紧邻 职业 操作室 机房西侧 紧邻 职业 ICU室 机房楼下 紧邻 职业

7.3 评价标准： 7.3.1 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （1）职业照射 应对任何工作人员职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： 审管部门决定连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv。 （2）公众照射 实践使公众中关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： 年有效剂量，1mSv。本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 剂量约束值：综合考虑到核技术利用现状和将来的辐射工作留有余地，对本项目介入手术职业人员的照射取5mSv/a作为工作人员年剂量约束值（包含新增项目辐射工作人员可能涉及的其他辐射工作所接受的职业照射剂量）；对公众中有关关键人群组的成员，本项目取0.1mSv/a作为公众剂量约束值。 表7-2 本项目标准限值参数表 标准限值(mSv/a) 约束值(mV/a) 管理限值(mSv/a) 职业人员 20 5 5 公众人员 1 0.1 0.1 剂量率控制水平：本项目涉及的辐射医疗设备机房四周墙外和入口门外辐射剂量率均采用2.5μSv/h的剂量率控制值。 7.3.2《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 4.7 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用X射线设备防护性能的专用要求。 4.7.1 透视曝光开关应为常断式开关，并配有透视限时装置。 4.7.2 在机房内应具备工作人员在不变换操作位置情况下能成功切换透视和摄影功能的控制键。 4.7.3 X射线设备应配备能阻止使用焦皮距小于20cm的装置。 4.7.4 X射线设备的受检者入射体表空气比释动能率应符合WS76的规定。 4.7.5 X射线设备在确保铅屏风和床侧铅挂帘等防护设施正常使用的情况下，按附录B中B.1.2的要求，在透视防护区测试平面上的空气比释动能率应不大于400μGy/h（按附录C图C.3的要求）。 5 X射线设备机房防护设施的技术要求 表7-3 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边边长 设备类型 机房长度（m） 机房宽度（m） 机房面积（m2） 机房内最小有效使用面积m2 机房内最小单边长度m 是否满足标准 大C介入室 7 6.5 45.5 20 3.5 满足 5.3 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求 表7-4 X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型 有用线束方向铅当量mm 非有用线束方向铅当量mm 标称125kV以上的摄影机房 3 2 标称125kV以下的摄影机房、口腔CT、牙 科全景机房（有头颅摄影） 2 1 透视机房、全身骨密度仪机房、口内压片机 房、牙科全景机房（无头颅摄影）、乳腺机房 1 1 介入X射线设备机房 2 2 CT机房 2（一般工作量）* 2.5（较大工作量）* *按GBZ/T 180的要求 5.4在距机房屏蔽体外表面0.3ｍ处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求： ａ）具有透视功能的Ｘ射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。 5.5机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。 5.6机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 5.7机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。 5.8患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。 5.9X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表7-5基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要。 表7-5 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查类型 工作人员 患者和受检者 个人防护用 辅助防护设 个人防护用品 介入放射学操作 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜选配：铅橡胶手套 铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏选配：移动铅防护屏风 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具

# 表8 环境质量和辐射现状

8.1项目地理位置和场所位置 自治区职业病医院位于乌鲁木齐市南昌路168号，中心地理坐标为N：43°48′48.35″；E：87°34′50.91″。医院北面为南昌路，东面为新疆地质勘察院，南面为住宅小区，西面为南昌路南一巷。 本项目大C介入室位于防治综合楼四层西侧。项目建设区域周边无明显环境制约因素。

8.2.环境现状评价的对象、监测因子和监测点位 本项目使用辐射医疗设备，有其固定的工作场所，因此本项目选择在其工作场所周围进行现场监测、调查，作为本项目辐射医疗设备工作场所的本底环境。 监测因子是工作场所周围本底环境X-γ辐射致空气吸收剂量率。 依据《辐射环境监测技术规范》（HJT61-2001）、《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）、《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013），在本项目工作场所周围环境进行布点。

8.3.描述监测方案、质量保证措施、监测结果等内容 8.3.1监测方案 为了掌握项目运行之前的辐射环境本底状况，按照HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》的要求，对介入室周围环境进行了X-γ辐射致空气吸收剂量率监测。 8.3.2质量保证措施 1、委托监测单位通过了新疆维吾尔自治区实验室计量认证。 2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 3、监测方法采用国家有关部门颁布的标准，委托监测单位监测人员经考核并持有合格证书上岗。 4、委托监测单位监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 5、委托监测单位每次测量前、后均对监测仪器的工作状态是否正常进行检查，并用检验源对仪器进行校验。 6、由委托监测的专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 7、委托监测单位监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 8、委托监测报告无监测单位监测专用章、骑逢章及CMA章无效。 8.3.3检测结果 2018年4月12日，自治区职业病医院委托新疆德能辐射环境科技有限公司按照《辐射环境监测技术规范》（HJT61-2001）、《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013）的规定，对医院防治综合楼四层介入机房周围环境进行X-γ辐射致空气吸收剂量率本底、透视、拍片状态监测。测量仪器选用2017年2月8日经过中国测试技术研究院中测测试科技有限公司校准过的AT1121/44409型X-γ剂量率仪。监测仪器的参数与规范见表8-1。 表8-1 X-γ剂量率仪参数和监测规范 仪器名称 X-γ剂量率仪 型号/编号 AT1121/44409 生产厂家 ATOMTEX 能量相应 （15-320）kV 量程 10nGy/h-100G 校准证书 中国测试技术研究院中测测试科技有限公司 证书编号：校准字第201710002008号 有效期：2017年10月13日～2018年10月12日 监测规范 《辐射环境监测技术规范》（HJT61-2001） 《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2013） 新建介入室大C辐射医疗工作场所X-γ辐射致空气吸收剂量率本底检测，检测结果见表8-2。 表8-2 X-γ辐射致空气吸收剂量率检测结果 序号 点位名称 关机状态（μSy/h） 透视状态（μSy/h） 拍片状态（μSy/h） 1 介入室东侧墙外0.3m处 0.12 0.12 0.12 2 介入室南侧铅门外0.3m处 0.12 0.12 0.12 3 北侧一层空地0.3m处 0.13 0.13 0.13 4 机房内医生手术位（无铅衣遮挡） 0.12 730 950 5 机房内医生手术位（有铅衣遮挡） 0.12 34 134 6 介入室西侧铅玻璃外0.3m处 0.11 0.11 0.12 7 介入室西侧铅门外0.3m处 0.11 0.11 0.12 8 操作室西侧墙外0.3m处 0.11 0.11 0.11 9 医生操作位 0.12 0.10 0.12 10 介入室楼上（外环境） 0.13 0.10 0.10 11 介入室楼下（三楼ICU） 0.13 0.13 0.13 注：检测结果均为测量均值

8.4环境现状调查结果的评价 由表8-2测量结果来看，自治区职业病医院建设的辐射医疗设备工作场所周围辐射环境检测本底值结果范围为0.11～0.13μSy/ h，透视状态检测结果为0.10～0.13μSy/ h，拍片状态检测结果为0.11～0.13μSy/ h，检测结果未见异常。 X射线致空气吸收剂量率检测结果满足《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013中“5.4条：在距机房屏蔽体外表面0.3m处，医用X射线机房外围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h”的要求。 医生手术位无铅衣遮挡，透视状态下检测结果范围为730uSv/h，拍片状态检测结果范围为950uSv/h；有铅衣遮挡，透视状态检测结果为34uSv/h，拍片状态检测结果为134uSv/h。 X射线致空气吸收剂量率检测结果满足《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ 130-2013“4.7规定：X射线设备在确保铅屏风、铅衣和床侧铅挂窗帘等防护设施正常使用的情况下，按照附录B中B.1.2的要求，在透视防护区测试平面上空气比释动能率应不大于400μGy/h。”的要求。

# 表9 项目工程分析与源项

9.1 工程设备和工艺分析 9.1.1设备组成及原理 本项目所使用的大C为西门子Artiszee系列数字减影血管造影系统（即DSA，俗称大C）。 DSA是影像增强器技术、电视技术和计算机科学技术相结合的产物，是应用最多的数字化X射线透视设备。DSA主要由带有影像增强器电视系统的X射线诊断机、高压注射器、电子计算机图像处理系统、治疗床、操作台、磁盘或磁带机和多幅照相机组成。 DSA（数字减影血管造影装置）是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，它是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，得知一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少，浓度低，损伤小、较安全。通过医用血管造影X射线机处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。 9.1.2 操作流程 DSA在进行曝光时分为DSA检查和介入治疗两种情况，对应的治疗流程及产污图见图9-1和9-2： （1）DSA检查 DSA检查采用隔室操作方式，通过控制DSA的X线系统曝光，采集造影部位图像。具体方式是受检者位于检查床上，医护人员调整X线球管、人体、影像增强器三者之间的距离，然后进入操作间，关好防护门。医师、操作人员通过操作间的电子计算机系统控制DSA的X系统曝光，采集造影部位图像。医师根据该图像确诊患者病变的范围、程度，选择治疗方案。 图9-1 DSA检查流程及产污环节示意图 （2）DSA介入治疗 DSA介入治疗采用近台同室操作方式。通过控制DSA的X线系统曝光，对患者的部位进行间歇式透视。具体方式是受检者位于手术床上，介入手术医师位于手术床一旁，距DSA的X线管0.3~1.0m处，在非主射束方向，配备个人防护用品（如铅衣、铅围脖、铅眼镜等），同时手术床旁设有屏蔽挂帘和移动式防护帘。介入治疗中，医生、护士佩戴防护用品，医师根据操作需求，踩动手术床下的脚踏开关启动DSA的X线系统进行透视（DSA的X线系统连续发射X射线），通过悬挂显示屏上显示的连续画面，完成介入操作。每台手术DSA系统的X线系统进行透视的次数及每次透视时间因患者的部位、手术的复杂程度而不同。介入手术完后关机，病人离开介入室。 图9-2 DSA介入治疗流程及产污环节示意图

9.2污染源项描述 9.2.1污染因子 本项目使用1台大型C臂机为西门子Artiszee系列数字减影血管造影（DSA）系统，属于Ⅱ类射线装置。产污环节为：DSA机的X射线系统在拍片或透视时，将产生X射线和臭氧。注入的造影剂不含放射性，同时射线装置均采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。 9.2.2污染途径 9.2.2.1正常工况的污染途径 当电子轰击靶时，与靶物质发生作用产生韧致辐射X射线，X射线有用主束、泄漏辐射或散射辐射对职业人员的照射，以及上述辐射产生的贯穿辐射对周围环境和人员可能产生的影响。 9.2.2.2事故工况下的污染途径 （1）工作人员或医护人员在X射线照射下操作异常或病人家属在防护门关闭后尚未离开机房，受到超剂量照射，产生危害； （2）由于操作人员失误，机房的防护门未关好即开机诊断，造成防护门外活动人员受到照射； （3）非工作人员误入正在工作中的射线装置机房，受到不必要的照射。 （4）在射线装置工作状态下，门-灯联锁失效，无关人员误入机房，使其受到额外的照射。 （5）机房屏蔽由于使用年限以及天气等因素影响，所产生的变形和下坠，导致局部屏蔽不足而产生的辐射泄漏，对周边环境和人员造成的影响。 （6）机房防护不达标，会造成机房外环境的不达标。 （7）设备故障，多数的情况是不出束，故该情况下对环境和人员无影响。

# 表10 辐射安全与防护

| 项目安全设施 为了确保自治区职业病医院辐射医疗设备的安全正常使用，防止辐射医疗设备应用过程中对环境产生放射性污染、对工作人员及公众产生放射性影响，保护环境，必须全面认真地落实各项辐射安全与防护措施。 |
| --- |
| 10.1工作场所布局 本项目辐射工作场所在自治区职业病医院防治综合楼四层介入室。设备较集中，便于防护和管理，减少对机房外公众人员的影响。因此工作场所布局合理。 |
| 10.2辐射安全防护设施 为保障工作人员和公众的辐射安全，项目区辐射性医疗设备机房均按照《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的有关规定，对机房进行屏蔽防护，屏蔽设计方案如表10-1所示。 表 10-1 新建辐射医疗设备机房屏蔽设计方案 序号 方向 设计的防护铅厚度 机房尺寸及面积 标准要求 是否符合 介入室 1 东墙 300mm红砖+50mm硫酸钡（相当于4mmpb） 设计方案： 长7m 宽6.5m 面积45.5m2 标准要求： 最短边：3.5m 面积最小：20 m2 结论：符合 介入X射线设备机房 有用线束方向铅当量2mm 非有用线束方向铅当量2mm 符合 2 南墙 300mm红砖+50mm硫酸钡（相当于4mmpb） 3 西墙 300mm红砖+50mm硫酸钡（相当于4mmpb） 4 | 北墙 300mm红砖+50mm硫酸钡（相当于4mmpb） 5 机房顶部楼板 4mmpb 6 机房地面 4mmpb 7 观察窗 4mmpb 8 南铅门 4mmpb 9 西铅门 4mmpb 根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中对机房的尺寸、面积和防护的要求，上述表10-1的内容均应符合该标准的相关要求。 （1）机房应采取实体屏蔽措施，保证工作人员和公众的受照剂量满足环评文件提出的剂量约束要求。 （2）机房内的所有区域应为控制区，操作间为监督区。 （3）机房的控制室铅防护门、医生进出铅防护门以及病人通道铅防护门都应为平开门，机房门外应设工作指示灯和电离辐射警告标志各1个，指示灯箱上应设有警示语句。机房门外工作状态指示灯的供电线路应与X射线机低压供电线路连接，机房门外的指示灯的控制开关应与控制室门连接，三个防护门都关闭时才能出束。 辐射工作人员应佩带个人剂量计。 机房内应设有观察窗和有语音提示系统。 （6）介入室应采取下列屏蔽措施：手术床的床沿悬挂含0.5mm铅的铅围帘，阻挡散射X线对医生的照射。机房顶上应挂有可移动的铅吊屏，用于阻挡散射X线对医生的照射。 （7）机房应配备火灾报警系统，配有灭火用品。 （8）医院应配备符合防护要求的辅助防护用品，医院现有15套铅衣、15个铅帽、8副铅眼镜、15个铅围脖、2个铅防护帘。 （9）制定事故应急预案，尽可能地降低事故情况下对环境的污染。 （10）采用空调系统送新风的方法对机房进行机械通风换气。 |
| 10.3辐射防护与安全管理 环保部2011年第18号令《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》对拟使用射线装置和放射性同位素的单位提出了具体条件，本项目具备的条件与“18号令”要求的对照评估如表10-2 所示。 表 10-2 安全和防护能力对照评估情况 安全和防护管理办法要求 单位情况 符合 情况 射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 必须在所有拟建射线装置机房门口显著位置需要设置放射性警告标识和中文警示说明，以及在防护门上方设置工作状态指示灯。 符合 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对监测数据的真实性、可靠性负责；不具备自行监测能力的，可以委托经省级人民政府环境保护主管部门认定的环境监测机构进行监测。 医院应该每年委托有辐射水平监测资质单位对辐射环境工作场所周围的辐射水平进行监测。 符合 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 医院应该在每年1月31日前向自治区环保部门提交年度评估报告。 符合 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照环境保护部审定的辐射安全培训和考试大纲，对直接从事生产、销售、使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗 制定了放射性工作人员培训计划。 符合 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准，对本单位的辐射工作人员进行个人剂量监测；发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。 所有辐射工作人员均要求佩带个人剂量计， 医院委托新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心进行个人剂量检测，频率为每季度一次。 符合 表10-3汇总列出了本项目对照《关于修改〈放射性同位素与射线装置安全许可管理办法〉的决定》(环保部令第3号，2008年)对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置单位要求的对应评估情况。 表 10-3 项目执行“3 号令”要求对照表 3号令要求 单位情况 符合 情况 应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 成立了由医院副院长（王蕊萍）为组长的环境保护和辐射安全管理小组，由医院副院长担任该辐射安全管理小组组长，全面负责医院的辐射防护监督和管理工作，小组下设专职人员具体处理各项事务，各相关部门内部职责明确。 符合 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。 目前，医院介入室共有11人从事辐射工作，均参加了环保部门认可培训机构组织的辐射防护与安全培训，并取得合格证书。 全部取得 使用放射性同位素的单位应当有满足辐射防护和实体保卫要求的放射源暂存库或设备。 本项目不涉及放射性同位素。 不涉及 放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 必须在医院所有拟建辐射性医疗工作场所，所有射线装置机房门口显著位置处设置放射性警告标识和中文警示说明，以及在防护门上方设置工作状态指示灯。 符合 配备必要的防护用品和监测仪器。 医院现有辐射防护用品：15套铅衣、15个铅帽、8副铅眼镜、15个铅围脖、2个铅防护帘。医院还配有11套人剂量仪。 符合 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台帐管理制度、培训计划和监测方案。 医院制定了《放射事件应急处理预案》、《辐射安全保卫管理制度》、《辐射安全管理人员和辐射工作人员岗位职责》、《放射工作人员健康管理制度》、《自行检查和年度评估报告》、《设备操作规程》等，能够满足辐射工作需要。 符合 有辐射事故应急措施。 已制定有辐射事故应急预案。 符合 产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。 本项目不产生放射性废气、废液、固体废物。 不涉及 |
| 10.4三废的治理 由射线装置工作原理可知，该项目涉及的医用X射线装置在运行中将不会产生放射性废水、固体废物。 本项目主要污染物是X线贯穿辐射，其随着射线装置的开机、关机而相应产生辐射和停止辐射及臭氧。 DSA机房设有通排风系统和空调，采用低噪声排风机将室内臭氧抽出，每小时通风换气次数不小于4次。 臭氧通过通排风系统经排气管道排放到大气环境，经自然分解和稀释，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）要求。 本项目运行期产生的非辐射污染物为工作人员产生的生活污水、生活垃圾和就诊人员产生的医疗垃圾等。本项目设置人员数量为11人。工作人员人均用水量0.05t/d，污水量按用水量的80%计，则生活污水量为0.44m3/d；固体废弃物主要是工作人员产生的生活垃圾，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，每天产生5.5kg/d。生活污水排入医院现有医疗废水排放管道至医院的医疗废水处理系统，生活垃圾集中收集后运至环卫部门统一指定场所。医疗垃圾集中收集后委托相关资质单位收运处理，禁止乱排。 |

# 表11 环境影响分析

11.1 建设阶段对环境的影响 本项目防治综合楼及介入室施工期已结束，设备已安装完善，且现已投入运营，故不对建设阶段进行环境影响分析。

11.2 运行阶段对环境的影响 辐射性医疗设备在运行中，主要的污染物是X射线有用主束、散射辐射和泄漏辐射，其次是伴随X 线产生的少量臭氧和氮氧化物。本项目采用理论计算 辐射防护屏蔽和现场监测的方式对大型C臂机辐射性医疗设备运行阶段对环境是否造成辐射环境影响进行分析。 11.2.1机房屏蔽厚度合理性分析 本项目DSA机房长7m，宽6.5m，有效使用面积为45.5m2，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）表2中单管头X射线机最小有限使用面积20m2和最小单边长度3.5m 要求。 根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013），X射线设备机房使用面积、单边长度及屏蔽防护强当量厚度应满足11-1所列要求。 表11-1 射线装置机房使用面积、单边长度及屏蔽防护强当量厚度要求 设备类型 机房类型 机房内最小有效使用面积（m2） 机房内最小单边长度(m) 有用线束方向铅当量（mm） 非有用线束方向铅当量（mm） 单管头X射线机 介入X射线设备机房 20 3.5 2 2 本项目DSA机房的设计屏蔽状况见表11-2。 表11-2 DSA机房设计屏蔽状况 序号 机房 机房面积 机房最小单边长度 墙体 屋顶、地面 防护门 （2扇） 观察窗 1 DSA 45.5m2 6.5m 四周的墙体均为 300mm红砖+ 50mm硫酸钡 顶部为300mm混凝土+50mm硫酸钡 4mm 铅当量 4mm 铅当量 由表11-2对比表11-1可知，本项目DSA机房的屏蔽防护满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求，机房屏蔽设计合理。 11.2.2辐射防护屏蔽计算 X光机屏蔽厚度计算采用以下公式： ζ= HLW.r2/（W.U.q） ζ漏= HLW.r2.I/（W.q） U：束定向因子，可取1，1/4，1/8，对于主射线方向取1，对于漏射线方向取1/4。 q：居留因子，可取1，1/4，对医生取1。 HLW:周剂量限值，取0.1mSv/w，(对职业人员取5mSv/a) W:周工作负荷，mA.min/w I：管电流，mA 根据医院提供的资料见下表：射线装置距离地面1.2米，则顶部r=1.6米。医院提供诊疗设备使用工况见表11-3。 表11-3 医院提供诊疗设备使用工况 设备安装房间 最大管电压（kV） 最大管电流（mA） 机房长(m) 机房宽(m) 机房最低净空高度(m) 每周最长出束时间(min) 介入室 150 1000 7 6.5 2.8 30 查辐射防护导论350页附图18，可查出所需的铅厚度。查附图19，可查得所需混凝土厚度。具体见表11-4。 表11-4 理论计算各辐射性诊疗设备机房防护厚度 设备房间 管电压kV/电流mA 射线 方向 距离 m 居留 因子 透射系数 需铅厚度mm 设计铅厚度mmpb 能否达到要求（补充铅厚度mm） 介入室 150/1000 主射线 1.8 1 1.08×10-5 4 4 能 漏射线 1.7 1/4 0.038 2.4 4 能 顶部 1.6 1/4 0.034 2.2 4 能 11.2.3评价分析 本项目DSA额定管电压为150kV，管电流为1000mA，现已投入运营，对DSA设备运行过程对周围工作人员所造成的影响进行分析，见表11-5。 表11-5 自治区职业病医院DSA装置机房周围X-γ辐射剂量率监测结果 序号 点位名称 检测结果（μSy/h） 介入室（DSA）（关机状态） 1 介入室东侧墙外0.3m处 0.12 2 介入室南侧铅门外0.3m处 0.12 3 北侧一层空地0.3m处 0.13 4 机房内医生手术位（无铅衣遮挡） 0.12 5 机房内医生手术位（有铅衣遮挡） 0.12 6 介入室西侧铅玻璃外0.3m处 0.11 7 介入室西侧铅门外0.3m处 0.11 8 操作室西侧墙外0.3m处 0.11 9 医生操作位 0.12 10 介入室楼上（外环境） 0.13 11 介入室楼下（三楼ICU） 0.13 介入室（DSA）（检测时拍片状态：77kV/362mA） 1 介入室东侧墙外0.3m处 0.12 2 介入室南侧铅门外0.3m处 0.12 3 北侧一层空地0.3m处 0.13 4 机房内医生手术位（无铅衣遮挡） 950 5 机房内医生手术位（有铅衣遮挡） 134 6 介入室西侧铅玻璃外0.3m处 0.12 7 介入室西侧铅门外0.3m处 0.12 8 操作室西侧墙外0.3m处 0.11 9 医生操作位 0.12 10 介入室楼上（外环境） 0.13 11 介入室楼下（三楼ICU） 0.13 介入室（DSA）（检测时透视状态：66kV/212mA） 1 介入室东侧墙外0.3m处 0.12 2 介入室南侧铅门外0.3m处 0.12 3 北侧一层空地0.3m处 0.13 4 机房内医生手术位（无铅衣遮挡） 730 5 机房内医生手术位（有铅衣遮挡） 34 6 介入室西侧铅玻璃外0.3m处 0.11 7 介入室西侧铅门外0.3m处 0.11 8 操作室西侧墙外0.3m处 0.11 9 医生操作位 0.10 10 介入室楼上（外环境） 0.10 11 介入室楼下（三楼ICU） 0.13 注：检测结果均为测量均值 11.2.4辐射防护屏蔽评价结论 1、新疆职业病医院防治综合楼介入室DSA外部0.3m处，关机状态下检测结果范围在（0.11-0.13）uSv/h；透视状态检测结果范围在（0.10-0.13）uSv/h；拍片状态检测结果范围在（0.11-0.13）uSv/h。 X射线致空气吸收剂量率检测结果满足《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013中“5.4条：在距机房屏蔽体外表面0.3m处，医用X射线机房外围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h”的要求。 2、自治区职业病医院已建好的介入室DSA内部，医生手术位无铅衣遮挡，透视状态下检测结果范围为730uSv/h，拍片状态检测结果范围为950uSv/h；有铅衣遮挡，透视状态检测结果为34uSv/h，拍片状态检测结果为134uSv/h。 X射线致空气吸收剂量率检测结果满足《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ 130-2013“4.7规定：X射线设备在确保铅屏风、铅衣和床侧铅挂窗帘等防护设施正常使用的情况下，按照附录B中B.1.2的要求，在透视防护区测试平面上空气比释动能率应不大于400μGy/h。”的要求。 3、根据医院提供的机房参数及《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中对机房的尺寸和面积的要求，以及医院介入室机房现有设计墙体屏蔽防护均满足放射防护要求。在设备正常运行的情况下，不会对机房外周围环境和人员造成附加辐射影响。 11.2.5剂量估算 根据同一点位相同条件下测量时，X射线穿透屏蔽层的厚度越厚，吸收物质的原子吸收截面越大，X射线被吸收越多，其强度随屏蔽物质厚度的增加成指数衰减规律。 职业人员因操作仪器所致的年附加有效剂量当量计算如下： E=∑Wr ·HT=∑WT·∑Wr·D=∑WT·∑Wr··T 其中：E ---- 有效剂量 (Sv/a) HT ---- 组织或器官T所接受的当量剂量（Sv/a） ∑WT ----组织或器官T所接受组织权重因子，取1。 ∑Wr ----辐射权重因子，取1。 ----- X、γ 致空气吸收剂量率（Gy/h） T-----年受照时间(h/a) DSA运行时的辐射剂量： 参数选择：自治区职业病医院DSA项目运行期间，受照射时间最长的为使用DSA设备的医生和护士，介入室工作人员共11人。按照每人每年在机房内累积受照射时间为≤24h。由于铅衣并不能完全防护操作人员的所有部位，并无法密封，从偏安全角度考虑，选取测量无铅衣防护最大剂量率值（手术位）950μSv/h和铅衣防护状态下最大剂量率值（手术位）134μSv/h作剂量估算。如果最大照射情况下剂量估算值安全，那么推断实际人员所受照射是安全的。 因此，职业人员因治疗病人而接受的附加年有效剂量，无铅衣防护状态下每人约为22.8mSv/a；有铅衣防护状态下每人约为：3.216mSv/a。 有铅衣防护时，剂量估算值低于职业人员剂量约束值；无铅衣防护时，剂量估算值高于职业人员剂量约束值5mSv/a。通过以上计算结果，进行介入治疗操作医生、护士必须穿戴好铅防护用具。 公众人员不得进入手术室并滞留，不进入机房控制室内，机房以外的X射线致空气吸收剂量率检测结果范围在0.10~0.13μSv/h，为正常本底范围。因此公众不做剂量估算。 11.2.6剂量估算结果分析 职业人员因治疗病人而接受的附加年有效剂量，在穿戴有个人防护用具时低于本项目提出的工作人员的管理目标值（<5mSv/a），但没有穿戴个人防护用具或出现事故工况时，可能引起年有效累积剂量高于控制值。因此该医院从事介入手术的医生、护士在进行手术时，应严格按照医院的规定穿戴铅衣、铅围裙、铅手套和防护眼镜等个人防护用具，并且在曝光期间采用铅帘、铅屏风综合防护，能进一步降低X射线的照射，实际个人有效剂量也将低于预测值。另外项目开展后，医院的介入手术操作医生需要配戴两个剂量计，一个佩带在围裙里面，另外一个佩带在围裙外面衣领上，以估算采取防护措施和未采取防护措施的剂量。 公众人员不得进入手术室并滞留，机房以外的测量值除控制室铅门处测量值高于本底外，其余测点为正常本底范围，公众人员不进入机房控制室内。因此装置正常运行后对机房外公众的照射剂量低于管理目标值0.1mSv/a。 11.2.7 对医生的防护要求 自治区职业病医院针对辐射性医疗设备项目应落实以下几项要求： 1、医生的防护要求： （1）提高安全文化素养，全面掌握辐射防护法规与技术知识； （2）结合诊疗项目实际，综合运用时间、距离与屏蔽防护措施； （3）佩带好个人防护用具； （4）必须开展介入手术医生的个人剂量监测； （5）发现问题及时整改。 2、辐射性医疗设备治疗时防护措施： （1）时间防护：熟悉机器性能和设备操作技术，尽量减少照射和采集时间。特别避免未操作时仍踩脚闸。 （2）缩小照射野：在不影响操作的前提下尽量缩小照射野。 （3）缩短照射距离：尽量让影像增强器或平板靠近患者，减少散射线。 （4）充分利用各种防护器材：操作者穿戴铅衣、铅围脖、铅帽、铅眼镜或铅面罩；处于生育年龄者还可加穿铅三角裤；使用床下铅帘及悬吊铅帘；重大手术需要技师、护师或其他人员在手术间时，佩戴上述物品，并配合铅屏风，让上述人员在屏风后待命，做好个人防护。 （5）在不影响图像质量和诊疗需要的前提下，尽量使用低剂量，以减少照射时间 。 11.2.8臭氧环境影响分析 DSA治疗室内空气中氧受X射线电离而产生臭氧，其产率和浓度可用下面两个公式分别计算。 ………………………… Qo—臭氧产率mg/h； G—射束在距离源点1m处的剂量率Gy/h，本项目DSA取300； So—射束在距离源点1m处的照射面积m2，取0.16m2； R—射束径迹长度m，取1m； g—空气每吸收100eV辐射能量产生O3的分子数，本项目取10。 经计算，臭氧产率为3.12mg/h。 室内臭氧饱和浓度由下式计算： ……………………………………… C—室内臭氧浓度，mg/m3； Qo—臭氧产额mg/h； Tv—臭气有效清除时间，h； V—检查室空间体积，127.4m3； ……… ……… ……………………… tv—每次换气时间，0.25h； tα—臭氧分解时间，取值为0.83h。 DSA治疗室采用强力换气系统，每小时换气4次，每次换气时间均为15min，则DSA治疗室内臭气平衡浓度为0.0047mg/m3。 DSA机房设有空调，并配置有强力换气通排风系统，DSA治疗室产生的O3通过机房内空调和通排风系统抽出后在屋顶排放，本项目产生的臭氧通过排风系统排入大气环境后，经自然分解和稀释，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）的要求。

11.3 事故影响分析 医用X射线装置发生放射事故的机率较小，但可能发生以下事件： （1）在射线装置工作状态下，人员进入机房产生误照射； （2）X射线装置工作状态下，没有关闭防护门，对经过或停留人员产生误照射。 （3）当X射线装置出束时防护门未关闭或突然被打开，防护门附近人员将受到一定量的散射和漏射 X 射线照射。 对于射线装置可能发生的意外照射事件，关键在于预防，主要采取以下措施防范： （1）机房防护门处设置电离辐射警示标志、中文警告说明和工作状态信号灯； （2）定期巡查机房放射性警告标识和中文警示说明，以及工作状态指示灯是否有损坏。 （3）规范医院诊疗工作秩序，严格执行放射诊断操作规程和辐射安全管理制度； （4）辐射安全和防护管理小组要定期检查安全制度落实情况，发现问题及时纠正整改，隐患消除前不得继续使用； （5） 完善《放射事故应急处理预案》。应急预案须明确应急处理领导小组及职责、处理原则和处理程序等。

# 表12 辐射安全管理

12.1辐射安全与环境保护管理机构的设置 根据《中华人民共和国环境保护法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）等有关法律法规及国家标准的要求，为了加强对射线装置安全和防护的监督管理，促进射线装置的安全应用，正确应对突发性放射性事故，确保事故发生时能快速有效地进行现场应急处理、处置，维护和保障人员安全，维护正常的生产秩序，自治区职业病医院成立辐射防护领导小组。医院院长（杨成新）是医院放射防护安全第一责任人，副院长为辐射防护领导小组组长，现场工作的技术人员为辐射防护领导小组成员，辐射防护领导小组全面负责医院的辐射工作管理和领导工作，对医院应用的辐射医疗设备的安全和管理进行统一领导、统一指挥。辐射防护及应急救援领导小组的职责是： 定期组织对放射诊疗诊所、设备和人员进行放射防护情况进行放射防护情况进行自查和监测，发现事故隐患及时上报至院办并落实整改措施； 发生人员受超剂量照射事故，应启动应急预案。 事故发生后立即组织有关部门和人员进行放射性事故应急处理； 负责向卫生行政部门及时报告事故情况； 负责放射性事故应急处理具体方案的研究确定和组织实施工作； 放射事故中人员受照时，要通过个人剂量计或其他工具、方法迅速估算受照人员的受照剂量； 负责迅速安置受照射人员就医，组织控制区内人员撤离工作、并及时控制事故影响，防止事故扩大蔓延。

12.2辐射工作应具备的条件内容 1、辐射安全与环境保护管理机构：自治区职业病医院确定了主管领导为本单位辐射工作安全责任人，设置辐射防护领导机构，并指定专人（组员）负责辐射医疗设备的安全使用和防护工作，以确保辐射医疗设备使用过程的安全运行。辐射防护领导机构应规定各成员的职责，做到分工明确、职责分明。 2、人员资质：辐射工作人员通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。目前，医院介入室共有11人从事辐射工作，11人均参加了环保部门认可培训机构组织的辐射防护与安全培训，并取得合格证书。 人员管理制度应包括：人员培训制度，人员健康及个人剂量管理制度，辐射工作人员岗位职责。 医院按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》关于职业健康检查的规定，每年对辐射工作人员进行健康检查和个人剂量监测，并建立相应的档案。 3、医院制定的辐射相关管理制度，包括：《放射事件应急处理预案》、《辐射安全保卫管理制度》、《辐射安全管理人员和辐射工作人员岗位职责》、《放射工作人员健康管理制度》、《自行检查和年度评估报告》、《设备操作规程》等。 4、医院制定了辐射医疗设施台账记录、规章制度、管理规定。 5、医院制定了工作场所辐射防护措施：（1）划定控制区和监督区；（2）配备个人防护用品和监测仪器。 6、医院配备了与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、便携式剂量监测仪。 7、每年均依据相关法律法规对医院辐射工作的安全和防护状况进行了年度评估，编写年度评估报告并向环境保护主管部门上报。每年上报年度评估报告时，按照规定要求都将附上一年度的辐射工作场所和个人剂量监测报告。

12.3退役管理措施 （1）项目终结运行后产生放射性污染的射线装置，应当依法实施退役。 （2）依法实施退役的放射性同位素与射线装置，必须在退役之前编制环境影响评价文件，报原辐射安全许可证机关审查批准；未批准的，不得实施退役。 （3）退役工作完成后六十日内，必须向原辐射安全许可证发证机关申请退役核技术利用项目终态验收，并提交退役项目辐射环境终态监测报告或者监测表。 （4）依法实施退役的放射性同位素与射线装置应当自终态验收合格之日起二十日内，到原发证机关办理辐射安全许可证变更或者注销手续。

12.4辐射监测 1、监测方案：医院应委托有资质的单位定期对辐射医疗设备工作场所周围环境进行辐射环境监测，并建立监测技术档案。 ①监测频度：每年常规监测一次。 ②监测范围：辐射医疗设备使用场所的作业区域。 ③监测项目：X-γ辐射剂量率监测仪。 ④监测记录应清晰、准确、完整并纳入档案进行保存。 2、监测仪器：本项目应用的是X射线医疗设备，因此医院应配置便携式X-γ剂量率监测仪。 3、工作场所辐射监测：定期对职业人员工作场所辐射水平进行监测。 4、个人剂量监测：从事辐射医疗设备应用的工作人员必须佩戴个人剂量率仪并定期检测，建立个人剂量管理档案。

12.5辐射事故应急 12.5.1事故应急要求 （1）自治区职业病医院对辐射医疗设备的使用已成立辐射事故领导小组，并明确参与应急准备的每个人、小组或组织的角色和责任； （2）制定出合适的应急预案及其中必要的应急程序，指明需要采取的主要应急行动及其主要特征和必需物品； （3）确定参与应急响应的人员，如辐射防护负责人，审管机构、临床医生、制造商、应急服务组织、合格专家和其他人员，包括其姓名、电话号码及其他信息； （4）制定应急培训演练计划，定期对应急人员进行培训和演练，以提高执行应急程序的能力； （5）医院应急小组应保证与外界联络畅通，以确保与环保、公安、消防、卫生及医学救治部门的联络； （6）配备适当的应急响应设备。 12.5.2应急响应设备 （1）放射测量设备（X-γ辐射剂量率监测仪） ①测量范围能达到Sv/h的X-γ辐射剂量率监测仪； ②辐射环境水平监测仪。 （2）人员防护设备 ①应急响应成员直读式剂量仪； ②应急响应人员个人剂量计牌； ③防护铅服、铅围裙； ④急救箱。 （3）通讯设备 手提无线电通讯设备。 （4）供给 ①合适的处理工具； ②放射性警告标志和标签； ③记录薄。 （5）支持文件 ①设备操作手册； ②分类响应程序； ③监测程序。 12.5.3事故应急措施 （1）发生辐射性医疗事故时，自治区职业病医院应立即通知在场的其他人员，同时迅速标出事故污染范围并划定警戒区，迅速撤离无关人员，防止其他人员进入污染区。事故发生后，医院应立即启动事故应急预案，通知辐射安全领导负责人、主管人员，并立即向当地有关监督管理部门报告。根据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》在事故发生后2h内填写《辐射事故初始报告表》向环保部门和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 （2）医院辐射防护应急人员迅速提出全面处理事故的方案，并协助相关人员组织实施。 （3）医院应急人员应穿戴好铅衣、铅帽等防护器具和个人防护用品，并携带便携式剂量检测设备，对污染现场进行处理。对于射线装置，在工作过程中发现无关人员进入受照时，应立即停机，尽可能的降低人员受照射剂量。 （4）协助上级和地方主管部门做好调查工作，处理好现场，并做好相应的善后工作。污染现场尚未达到安全水平以前，不得解除封锁。 （5）详细记录事故经过和处理情况，作为查找事故原因，改进防护工作，鉴定健康状况的依据。 12.5.4事故应急预案分析 对辐射医疗设备应用过程中事故应急预案进行以下几个方面的分析： 12.5.4.1有效的组织机构 自治区职业病医院成立辐射事故应急领导小组和应急救援专业队伍，由医院领导和安全部门、生产管理部门组成事故应急指挥机构。辐射医疗设备使用人员应作为事故应急负责人，与作业队伍共同组成应急救援专业队伍，并明确各自责任。 12.5.4.2通畅的通信联络系统 应急预案中应专门设立通讯联络相关内容，负责应急领导小组和应急救援专业队伍之间的联系以及同外界相关单位的联络任务。 12.5.4.3事故报告程序 医院事故应急预案中事故报告程序应清楚、可行。具体为发现或得知事故的员工应立即向辐射事故应急领导小组报告。辐射事故应急领导小组接到报告后立即启动应急预案并通知应急救援专业队伍，火速赶赴现场，同时向当地的环保部门、上级主管部门和公安部门报告。 12.4.4.4事故处理及监测 自治区职业病医院应急人员排除事故时，应配备防护衣、防护手套等防护用品和必要的剂量监测设备。事故处理完毕并经监测无危害后，由辐射事故领导小组下令撤销警戒，成立辐射事故调查小组，分析事故原因，总结事故经验、教训。 12.5.4.5应急监测仪器、个人防护用品 医院配备了X-γ个人剂量计11套和个人剂量报警仪1套。 同时配备了个人防护设备：15套铅衣、15个铅帽、8副铅眼镜、15个铅围脖、2个铅防护帘。

# 表13 结论与建议

13.1结论 13.1.1辐射安全与防护分析结论 新疆维吾尔自治区职业病医院应严格按照国家法律法规要求和本报告提出的要求：配备各类辐射防护用品和监测设备，建立完善的规章制度和应急预案等各类辐射防护措施。医院在严格执行国家法律法规要求和本报告提出的防治措施情况下，严格按照操作规范正确使用这些物品，可满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）当中的辐射医疗设备使用过程中辐射安全防护要求。 13.1.2环境影响分析结论 13.1.2.1辐射环境现状与评价结论 根据对医院新建辐射性医疗设备机房周围辐射环境的本底监测，新建DSA辐射医疗设备工作场所本底环境的X-γ剂量率在正常辐射水平。 13.1.2.2辐射环境影响分析结论 根据医院提供的机房参数及《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中对机房的尺寸、面积和防护的要求，经辐射屏蔽理论计算，医院机房现有设计墙体屏蔽防护，均满足理论计算放射防护要求。 经现场调查，评价项目的辐射工作场所采用的一系列防护措施能屏蔽辐射实践过程中产生的辐射影响，工作人员的年有效累计剂量低于职业照射管理限值（<5mSv/a）；公众的年有效剂量低于公众照射管理限值（<0.1mSv/a），符合GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的要求。 13.1.2.3辐射安全管理综合能力分析 自治区职业病医院已于2014年5月取得了新疆维吾尔自治区环境保护厅颁发的《辐射安全许可证》（新环辐证[00154]，有效期至2019年5月28日）。许可的种类和范围是：使用II、III类射线装置。自治区职业病医院为了提高乌鲁木齐市人民的医疗保健水平，满足市民日益增长的卫生服务需求，创造良好的就医环境，满足广大就诊者的诊疗需求，医院在防治综合楼四层介入室设置辐射性医疗设备机房。 辐射性医疗设备机房均采取符合国家标准的材料和足够厚度进行建设，根据现有机房防设计护屏蔽情况，均符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的相关要求。 辐射性医疗设备机房的设备在使用过程中，不产生放射性“三废”，不会对环境产生影响。 辐射性医疗设备机房门外均设计有工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设有“射线有害，灯亮勿入”的警示语句。机房门外工作状态指示灯的供电线路与X射线机低压供电线路连接，辐射性医疗设备机房门外的指示灯的控制开关与控制室门连接，所有防护门都关闭时，X射线才能出束。 医院已设置了辐射安全管理机构，制定了完善的安全防护和环境保护规章制度以及事故应急预案，并配备了符合要求的辐射环境监测仪器和个人防护器材，落实了项目的各项防护措施和辐射安全措施。 13.1.2.4辐射安全管理制度 自治区职业病医院严格按照国家有关辐射防护相关规定的要求，制定了相关管理规章制度、应急措施。辐射医疗设备应用过程中，切实落实本报告中提出的污染、辐射防护措施和建议，并应做到： （1）工作人员工作时佩戴个人剂量计，穿戴防护用品，定期对个人剂量进行登记，建立个人剂量档案；发现个人剂量异常时及时查明原因，及时纠正处理。 （2）医院配置的X-γ辐射剂量率监测仪器，定期对辐射医疗设备工作场所进行监测，了解工作场所的辐射剂量状况，确保工作人员以及环境的辐射安全。发现污染及时处理。 （3）工作人员取得辐射安全和防护专业知识培训合格证书，持证上岗，同时进行辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训。 13.1.2.5使用辐射医疗设备能力分析 自治区职业病医院成立了辐射防护领导机构，明确各成员职责，加强辐射安全监督管理，制定各项辐射防护规章制度；各医疗辐射工作场所均应张贴有关辐射安全规章制度、操作规程和电离辐射标志，使之能切实满足辐射安全环境管理的要求。并应拥有专业的辐射工作岗位工作人员和安全管理人员，保证从事辐射工作的人员能达到相关法律法规的要求。 自治区职业病医院在防治综合楼四层设置1间DSA机房，是医院为满足广大就诊者的诊疗需求和业务发展的正当需要。建设Ⅱ类辐射医疗设备在使用过程中综合考虑了周围环境因素，为确保应用过程的安全性，在落实国家有关法律法规和标准及本报告提出的辐射防护和安全措施、做到辐射防护最优化的前提下，本项目符合辐射防护“实践正当性”原则，能够满足辐射环境保护的要求。 13.1.3 可行性分析结论 本项目是为了满足乌鲁木齐市人民日益增长的卫生服务需求，辐射性医疗设备进行辅助医学诊断治疗，系医药领域内的运用，根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）相关规定，属于该指导目录中鼓励类第十三项“医药”中第6条“新型医用诊断医疗仪器设备和介入治疗准备及器械”应用。因此，本项目是国家鼓励发展的应用项目，符合国家当前的产业政策。 综上所述，自治区职业病医院建设的Ⅱ类辐射医疗设备工作场所，在落实国家有关法律法规和标准及本评价报告所提出的各项防护和安全措施后，该医院具备所从事辐射活动的技术能力，其应用的辐射医疗设备，在正常运行时对周围环境的影响符合辐射环境保护的要求，从辐射环境保护角度论证，该项目是可行的。 13.1.4 项目环保竣工验收检查内容 表13-1 项目环保竣工验收检查一览表 项目 设施 屏蔽措施 包括机房四周墙体、屋顶 通排风系统 通排风系统、空调 安全装置 悬吊铅帘 铅屏风 紧急停机按钮 铅屏蔽窗1扇 铅防护门2扇 门灯联锁、门机联锁 对讲系统1套 警示标识 电离辐射警示标识 工作状态指示灯 控制区、监督区警戒线 监测设备 便携式X-γ辐射剂量仪 个人剂量计 个人剂量报警仪 个人辐射防护用品 个人防护用品（如铅衣、铅眼镜、铅帽、铅围脖等） 其他 灭火器材

13.2 建议和承诺 1、认真学习国家环保法规政策，提高安全文化素养，增强辐射防护意识；要求工作人员严格执行各项安全管理规章制度和安全技术操作规程。 2、医院须严格执行辐射污染防护与辐射环境管理的法律法规，认真落实本报告中提出的各项辐射防护措施和本报告批复文件中的各项措施。加强对辐射医疗设备的管理，在工作期间必须有专人管理。 3、医院所有从事辐射医疗设备操作的工作人员必须参加有资质单位的辐射安全和防护知识培训，加强防护意识，考试合格取得上岗证方能上岗。证书到期人员和未培训人员尽快安排培训，杜绝无证上岗。对操作人员实行轮换制度，尽量减少接触射线时间、扩大操作距离。 4、医院要定期检查辐射医疗设备的辐射防护设施，发现问题及时解决，杜绝辐射事故的发生。 5、医院须定期对辐射医疗设备工作场所周围环境进行辐射监测。 6、每年对辐射医疗设备应用的辐射安全和防护进行年度评估，发现有问题 应及时进行整改。将使用的辐射医疗设备安全防护情况进行年度评估并书面报告环境保护行政主管部门；接受环保部门认可单位组织的辐射防护知识培训。 7、医院有未履行环保验收手续的情况，应尽快履行验收手续。 8、本项目为未批先建项目，现已投入运行，要求在取得环评批复后尽快组织进行竣工验收。 9、本报告表系按自治区职业病医院提供的资料编制，今后如使用的辐射医疗设备有较大变化，应另作相应的环境影响评价，办理相应手续。

# Text boxes

操作人员进入操作间、关闭防护门

X射线、臭氧

根据病变情况确定治疗方案

隔室操作DSA曝光

采集造影部位图像

病人候诊

准备

向病人告知可能受到的辐射危害

为病人注入造影剂

病人进入手术室、摆位

加压输送

造影剂

X射线、臭氧

治疗完毕、关机

DSA曝光、图像采集

医生采用脉冲透视进行介入手术

病人候诊

准备

向病人告知可能受到的辐射危害

医生、护士进入治疗室，脉冲透视操作下插入导管

病人进入手术室、摆位